## 00_はじめに
加湿CO2 高速流量切替供給系 — 設計計算書
Humidified-CO2 supply system with 30 ms flow switching — parametric design workbook
| 要求仕様 | 出力段: CO2 ガス圧 20 kPa（ゲージ）、温度 20 °C、相対湿度 70 %
流量: 30 NLPM と 15 NLPM を 30 ms ごとに交互に連続切替
ガス源: 相対湿度 約 90 % の CO2
| 使い方 | ① シート『01_入力』の黄色セル（青字）だけを編集する。他は全て数式で連動する。
② シート『03_湿度状態点』の下部に出る『★必要飽和器温度 T_sat』を読み、01_入力 の『飽和器出口温度』に入れ戻す。
③ 同シート最下行『S4 で達成される RH と目標との差』が 0 になれば整合が取れている。
④ 04〜08 の各シートでハードウェア寸法・熱量・安全条件が自動計算される。
⑤ 『10_検証』が全項目合格であることを確認してから結果を使うこと。
| 設計の結論（既定値での要点） | ・出力段の水蒸気モル分率 x_v = 1.374 mol%、露点 14.37 °C、結露余裕は 5.63 K しかない。
・構成: 一次プレナム(300 kPa abs, 約31 °C) → 臨界ノズル A(常時 15 NLPM) ∥ ノズル B(+15 NLPM, 高速弁) → 出力プレナム(20 °C) → 同期切替排気オリフィス。
・ノズルのど径は約 0.86 mm × 2 本。背圧比 0.404 で十分にチョークしている。
・切替素子はサーマル MFC では不可能（最速 300 ms = 周期の5倍）。高速電磁弁（SMC SX10 / Festo MHJ、<1 ms）を使う。
・『圧力を静かにすること』と『30 ms の流量変調を保つこと』は同じ容積では両立しない。排気側を入口と同期して切り替えることで初めて両立する。
・最も厳しい制約は温度: dRH/dT = −4.32 %RH/K。±1 %RH を守るには出力段温度を ±0.23 K に制御する必要がある。
| 本計算書の特徴（学会発表を意識した点） | ・CO2 を理想気体として扱わない。Z、cp、γ、音速はすべて第2ビリアル展開で実在気体として評価（Span–Wagner に対し 0.2 % 以内）。
・湿度は CO2 キャリア用のエンハンスメント係数 f で評価している。空気用の Greenspan/CIPM 式は CO2 には使えず、
そのまま使うと RH を 0.93 %RH 過大評価する。f_CO2 = 1.018 に対し f_air = 1.005（121.3 kPa, 20 °C）。
・f は交差ビリアル係数 B12(H2O–CO2) = −235.5 cm³/mol と、溶存CO2による水の活量低下（IAPWS G7-04）から組み立てている。
・同じ式に空気の B_aw を入れると CIPM-2007 を 394 ppm 以内で再現する（B_aw = −32.0 cm³/mol は文献値 −30〜−34 の範囲内）。
これが CO2 への外挿を正当化する検証である。残差は第3ビリアル項に由来し、これが本手法の精度の下限を与える。
・混合比には ε_CO2 = 0.40935 を使用。空気の 0.622 を使うと +51.9 % の誤りになる。
・NLPM の基準条件を明示（DIN 1343, 0 °C）。20 °C 基準との差は 7.32 % で、良質なノズルの不確かさ 0.2 % の35倍にあたる。
| 既知の限界（投稿前に確認すべき事項） | ・本セッションでは外部サイトへの直接アクセス（WebFetch）が遮断されていた。参照値は同じ基準相関を実装する CoolProp 8.0.0 を
ローカル実行して生成し、文献の書誌情報は検索で確認した。投稿前に NIST Webbook / REFPROP で表を再生成して引用すること。
・B12(H2O–CO2) は Meyer & Harvey (2015) と Wheatley & Harvey (2016 正誤表) の原著値で置き換えること。
文献のばらつき ±40 cm³/mol は 121 kPa で f に ±0.4 %（RH で ±0.28 %RH）効く。01_入力 の B12 セルで感度を確認できる。
・ノズルは CO2 で、実機ののど径で校正すること。振動緩和により Cd が最大 2 % ずれる。
・容量式RHセンサは CO2 に交差感度がある。冷却鏡式（Michell S8000, ±0.1 °C ≈ ±0.42 %RH）を基準とし、CO2 中で校正すること。
・排気オリフィスの Cd = 0.62 は代表値。実機で校正すること。
| 凡例 | 黄色セル＋青字 = 入力値 / 黒字 = 数式 / 赤字＋橙セル = 主要な結果 / 緑字 = 参照値 / 灰色斜体 = 注記・出典

## 01_入力
入力パラメータ / Input parameters
黄色セル（青字）のみ編集してください。他のシートはすべてこのシートを参照する数式です。
A. 出力段の目標条件 / Target at the delivery plane
大気圧 P_atm | 101.325 | kPa | 標準大気圧。実際の設置標高に合わせて変更
出力段ゲージ圧 P_out,g | 20 | kPa | 要求仕様（ゲージ圧）
出力段温度 T_out | 20 | °C | 要求仕様
出力段相対湿度 RH_out | 70% | - | 要求仕様（70 %）。RH = p_v /(f·p_sat)
→ 出力段絶対圧 P_out,abs | 121.325 | kPa | 大気圧 + ゲージ圧
B. ガス源・調湿 / Source gas and humidity conditioning
一次側（ノズル上流）絶対圧 P_1 | 300 | kPa abs | チョーク維持のため出力段絶対圧の 2.5 倍以上を推奨
飽和器出口相対湿度 η_sat | 90% | - | 「湿度90 %のCO2」＝飽和器の飽和効率。ミスト同伴に注意
飽和器出口温度 T_sat | 30.655 | °C | ★03シートが算出する『必要飽和器温度』をここに入力
一次側トレース加熱温度 T_trace | 34 | °C | 一次側配管壁温。加圧側露点（約 28.8 °C）より 5 K 以上高く保つ（US EPA Method 320）
C. 流量と切替タイミング / Flow set-points and switching
高流量 Q_H | 30 | NLPM
低流量 Q_L | 15 | NLPM
高流量保持時間 t_H | 30 | ms | 「30 ms で交互に切替」の解釈。周期 = t_H + t_L
低流量保持時間 t_L | 30 | ms | 周期を 30 ms とする解釈なら t_H = t_L = 15 ms に変更
標準状態 基準温度 T_ref | 0 | °C | DIN 1343 = 0 °C（= SEMI E12）。ISO 13443 は 15 °C、20 °C はベンダ慣行
標準状態 基準圧力 p_ref | 101.325 | kPa | 0 °C 基準と 20 °C 基準では質量流量が 7.32 % 違う
D. ハードウェア / Hardware
一次プレナム容積 V_1 | 0.5 | L | ノズル上流の安定化容積。p_0 変動は流量誤差に 1:1 で効く
出力プレナム容積 V_2 | 100 | mL | 出力段の容積。大きいほど圧力は安定するが流量変調が鈍る
配管内径（切替弁→出力段）d_i | 8 | mm
配管長（切替弁→出力段）L | 0.025 | m | ★既定値は「弁・ノズル・出力プレナムを 25 mm 以内に一体化する」という推奨構成。05 シートの集中定数限界と整合
高速弁 応答時間 t_v | 1 | ms | SMC SX10: 0.45/0.40 ms、Festo MHJ10: <1 ms
入口/出口弁 同期ずれ Δt_skew | 0.5 | ms | ★同期排気方式での残留リプルを決める最重要パラメータ
ポリトロープ指数 n | 1.29 | - | 1 = 等温（遅い）、γ ≈ 1.29 = 断熱（速い）。30 ms なら断熱側
排気オリフィス 流量係数 Cd_or | 0.62 | - | 薄刃オリフィス。実機では校正すること
プレナム首部 内径 d_neck | 10 | mm | ヘルムホルツ共鳴を切替高調波から外すために使用
プレナム首部 長さ L_neck | 30 | mm
E. 物性モデルの選択 / Property-model options
交差第2ビリアル係数の補正 ΔB12 (CO2-H2O) | 0 | cm³/mol | ★内蔵相関 B12(T)（20 °C で −235.5、30 °C で −213.4）への加算値。文献ばらつき ±40 の影響を見るのに使う
エンハンスメント係数を適用 (1=する/0=しない) | 1 | - | 0 にすると RH = p_v/p_sat（WMO 定義）になる
CFVN Cd 相関 係数 a | 0.9959 | - | ISO 9300:2022 トロイダル: Cd = a − b·Re^−0.5
CFVN Cd 相関 係数 b | 2.72 | - | 有効範囲 2.1e4 ≤ Re ≤ 3.2e7、u(Cd)=0.3 % (k=2)
F. 安全・換気 / Safety and ventilation
室容積 V_room | 54 | m³ | 例: 5 × 4 × 2.7 m
CO2 管理濃度 C_limit | 5000 | ppm | ACGIH TLV-TWA / OSHA PEL = 5000 ppm
外気 CO2 濃度 C_bg | 420 | ppm | 現在の大気中濃度
換気 混合安全係数 k | 3 | - | EIGA Doc 44: CO2 は空気より重く混合が悪いため k ≥ 3
凡例: 黄色セル＋青字 = 入力値 / 黒字 = 数式 / 赤字＋橙セル = 主要な結果 / 灰色斜体 = 注記・出典
★印は設計上とくに感度の高いパラメータです。09_感度解析 シートで影響度を確認してください。

## 02_物性
物性相関 / Property correlations (reference table)
本ブックが内部で使う相関式の一覧表。すべて第2ビリアル展開による実在気体評価で、Span–Wagner に対し 0.2 % 以内。
T [°C] | p_sat [Pa] | B_CO2 [cm³/mol] | B12 [cm³/mol] | B_ww [cm³/mol] | Z (1 atm) | Z (300 kPa) | cp [J/mol·K] | γ (1 atm) | μ [µPa·s] | k [mW/m·K] | μ_JT [K/bar] / 音速 [m/s]
-5 | 421.8112 | -156.7744 | -306.6788 | -2256.5057 | 0.99288 | 0.9789 | 36.1704 | 1.3111 | 13.4558 | 14.3157 | 1.44
-2.5 | 508.7323 | -153.4902 | -298.3919 | -2136.1235 | 0.99309 | 0.97954 | 36.2762 | 1.3096 | 13.5792 | 14.5017 | 1.405
0 | 611.2128 | -150.3039 | -290.3952 | -2023.8921 | 0.99329 | 0.98015 | 36.382 | 1.308 | 13.7023 | 14.6882 | 1.3714
2.5 | 731.6012 | -147.2113 | -282.6771 | -1919.2327 | 0.99349 | 0.98073 | 36.4881 | 1.3065 | 13.8253 | 14.8752 | 1.3389
5 | 872.5302 | -144.2085 | -275.2264 | -1821.6072 | 0.99368 | 0.98129 | 36.5942 | 1.305 | 13.9482 | 15.0626 | 1.3076
7.5 | 1036.9416 | -141.2918 | -268.0327 | -1730.5147 | 0.99386 | 0.98183 | 36.7003 | 1.3036 | 14.0708 | 15.2505 | 1.2774
10 | 1228.1122 | -138.4578 | -261.0859 | -1645.4892 | 0.99404 | 0.98236 | 36.8065 | 1.3021 | 14.1933 | 15.439 | 1.2482
12.5 | 1449.6809 | -135.7029 | -254.3763 | -1566.097 | 0.99421 | 0.98286 | 36.9127 | 1.3007 | 14.3156 | 15.6279 | 1.2201
15 | 1705.677 | -133.0241 | -247.8948 | -1491.9342 | 0.99437 | 0.98334 | 37.0188 | 1.2993 | 14.4377 | 15.8173 | 1.1929
17.5 | 2000.5488 | -130.4184 | -241.6327 | -1422.6245 | 0.99453 | 0.98381 | 37.1248 | 1.2979 | 14.5596 | 16.0072 | 1.1666
20 | 2339.1937 | -127.8829 | -235.5815 | -1357.8178 | 0.99468 | 0.98426 | 37.2307 | 1.2966 | 14.6813 | 16.1975 | 1.1411
22.5 | 2726.9893 | -125.4148 | -229.7335 | -1297.1875 | 0.99483 | 0.98469 | 37.3365 | 1.2953 | 14.8029 | 16.3884 | 1.1165
25 | 3169.8245 | -123.0115 | -224.0808 | -1240.4295 | 0.99497 | 0.98511 | 37.4422 | 1.294 | 14.9242 | 16.5797 | 1.0927
27.5 | 3674.1317 | -120.6707 | -218.6163 | -1187.2604 | 0.99511 | 0.98552 | 37.5477 | 1.2927 | 15.0454 | 16.7716 | 1.0697
30 | 4246.9199 | -118.3899 | -213.3329 | -1137.4158 | 0.99524 | 0.98591 | 37.6529 | 1.2914 | 15.1664 | 16.9639 | 1.0474
32.5 | 4895.8078 | -116.1669 | -208.2241 | -1090.6494 | 0.99537 | 0.98629 | 37.758 | 1.2902 | 15.2872 | 17.1567 | 1.0258
35 | 5629.0574 | -113.9995 | -203.2834 | -1046.7315 | 0.99549 | 0.98665 | 37.8628 | 1.2889 | 15.4077 | 17.35 | 1.0049
37.5 | 6455.608 | -111.8859 | -198.5047 | -1005.4479 | 0.99561 | 0.987 | 37.9673 | 1.2877 | 15.5281 | 17.5438 | 0.98465
40 | 7385.1105 | -109.8239 | -193.8822 | -966.599 | 0.99573 | 0.98735 | 38.0716 | 1.2865 | 15.6483 | 17.738 | 0.965
42.5 | 8427.9615 | -107.8117 | -189.4104 | -929.9983 | 0.99584 | 0.98768 | 38.1755 | 1.2854 | 15.7682 | 17.9328 | 0.94595
45 | 9595.3378 | -105.8476 | -185.0837 | -895.4722 | 0.99595 | 0.988 | 38.2791 | 1.2842 | 15.888 | 18.128 | 0.92747
出典
B | Wagner & Pruß (IAPWS-95) 蒸気圧式
C | Span & Wagner (1996) 零密度極限へのフィット
D | Meyer & Harvey (2015) / Wheatley & Harvey (2011,2016)
E | IAPWS-95 零密度極限へのフィット
F | Z = 1 + B·p/(R·T)（打切りビリアル）
G | 同上。400 kPa まで Span–Wagner に対し 0.04 % 以内
H | cp = cp0 − T·B''·p
I | γ = cp/cv（圧力依存。1 bar→4 bar で 1.4 % 増）
J | Fenghour et al. (1998)
K | Huber et al. (2016)、u = 1 % (k=2)
L | μ_JT = (T·dB/dT − B)/cp0

## 03_湿度状態点
湿度状態点の連鎖 / Humid-gas state points along the process chain
JT膨張による温度降下 ΔT_JT | -1.824 | K | μ_JT(CO2, 20 °C) ≈ 1.14 K/bar は空気の約5倍。零密度極限 (T·dB/dT − B)/cp0。両端点の平均を使用
（1次近似: 入口側 μ_JT のみ） | -1.8103 | K
量 / quantity | 単位 | S1 飽和器出口 | S2 ノズル上流 | S3 ノズル下流 | S4 出力段 | 目標値 | 備考 / note
説明 |  | 飽和器を出た加湿CO2 | トレース加熱された一次側 | 臨界ノズル直下流 | 恒温化された出力段 | 要求仕様
温度 T | °C | 30.655 | 34 | 32.176 | 20 | 20 | S3 = S2 から等エンタルピ膨張しただけの温度
温度 T | K | 303.805 | 307.15 | 305.326 | 293.15 | 293.15
絶対圧 p | kPa | 300 | 300 | 121.325 | 121.325 | 121.325
絶対圧 p | Pa | 300000 | 300000 | 121325 | 121325 | 121325
飽和水蒸気圧 p_sat(T) | Pa | 4409.247 | 5325.0776 | 4807.1388 | 2339.1937 | 2339.1937 | Wagner & Pruß (IAPWS-95) 蒸気圧式。IAPWS-95 に対し 70 ppm 以内
B_ww 水蒸気 第2ビリアル | m³/mol | -0.0011249 | -0.001064 | -0.0010965 | -0.0013578 | -0.0013578 | IAPWS-95 零密度極限へのフィット
B_CO2 CO2 第2ビリアル | m³/mol | -0.0001178 | -0.00011486 | -0.00011645 | -0.00012788 | -0.00012788 | Span & Wagner (1996) へのフィット。20 °C で −127.9 cm³/mol
B12 CO2–H2O 交差ビリアル | m³/mol | -0.00021198 | -0.00020524 | -0.00020888 | -0.00023558 | -0.00023558 | ★温度依存。20 °C で −235.5、30 °C で −213.4 cm³/mol。空気–水 (−32) の約7倍で、f を支配する
v_wL 液体水モル体積 | m³/mol | 1.8098e-05 | 1.8117e-05 | 1.8106e-05 | 1.8048e-05 | 1.8048e-05 | Kell (1975) 密度式
k_H CO2 ヘンリー定数 | Pa | 190507779.797 | 205812373.8216 | 197416718.2847 | 144888590.8986 | 144888590.8986 | IAPWS G7-04。20 °C で 145 MPa
ln a_w 水の活量（CO2溶解） | - | -0.0015528 | -0.0014328 | -0.00059039 | -0.00082156 | -0.00082156 | 溶存CO2が a_w を下げ f を下げる（121 kPa で −0.07 %）。空気なら無視可
ln φ_sat | - | -0.0019635 | -0.0022186 | -0.0020764 | -0.0013031 | -0.0013031
Poynting 項 | - | 0.0021178 | 0.0020905 | 0.00083105 | 0.00088103 | 0.00088103 | 液相が全圧で圧縮される効果
x_v,sat 反復 初期値 | - | 0.014697 | 0.01775 | 0.039622 | 0.01928 | 0.01928 | 以下は f の不動点反復（3回で 1e−9 に収束）
反復1: B_mix | m³/mol | -0.00012075 | -0.00011831 | -0.00012502 | -0.00013241 | -0.00013241
反復1: ln φ_w | - | -0.039198 | -0.037903 | -0.017352 | -0.019016 | -0.019016
反復1: ln f | - | 0.037799 | 0.036342 | 0.015516 | 0.017772 | 0.017772
反復1: x_v,sat | - | 0.015264 | 0.018407 | 0.040242 | 0.019626 | 0.019626
反復2: B_mix | m³/mol | -0.00012087 | -0.00011845 | -0.00012518 | -0.0001325 | -0.0001325
反復2: ln φ_w | - | -0.039306 | -0.03802 | -0.017397 | -0.01905 | -0.01905
反復2: ln f | - | 0.037908 | 0.036459 | 0.015561 | 0.017807 | 0.017807
反復2: x_v,sat | - | 0.015265 | 0.018409 | 0.040243 | 0.019627 | 0.019627
反復3: B_mix | m³/mol | -0.00012087 | -0.00011845 | -0.00012518 | -0.0001325 | -0.0001325
反復3: ln φ_w | - | -0.039307 | -0.03802 | -0.017397 | -0.01905 | -0.01905
反復3: ln f | - | 0.037908 | 0.036459 | 0.015561 | 0.017807 | 0.017807
エンハンスメント係数 f | - | 1.0386 | 1.0371 | 1.0157 | 1.018 | 1.018 | ★x_v,sat = f·p_sat/p。CO2 では 1.018（空気は 1.005）。空気用 Greenspan 式は CO2 に使えない
── 組成 / composition ──
相対湿度 RH = p_v/(f·p_sat) | - | 90% | 74.63% | 34.14% | 70% | 70% | WMO/モル分率定義（Lovell-Smith et al., Metrologia 53, R40, 2016）
水蒸気モル分率 x_v | - | 0.013739 | 0.013739 | 0.013739 | 0.013739 | 0.013739 | ★S1→S4 で保存される量（凝縮も加水もない限り）
水蒸気分圧 p_v | Pa | 4121.6417 | 4121.6417 | 1666.8606 | 1666.8606 | 1666.8539
── 露点 / dew point ── | Pa | 3968.3223 | 3974.0769 | 1641.1227 | 1637.4422 | 1637.4356 | f は状態点の T で評価。露点での f との差は 0.02 K 未満
露点 初期値（Hardy 逆式） | K | 301.9728 | 301.9978 | 287.552 | 287.5173 | 287.5173 | Hardy (1998) の有理式。単独で 1e−4 K 精度
p_sat(初期値) | Pa | 3968.201 | 3973.9555 | 1641.081 | 1637.4006 | 1637.394
Newton 1回目 | K | 301.9733 | 301.9983 | 287.5524 | 287.5177 | 287.5177
p_sat(1回目) | Pa | 3968.3226 | 3974.0772 | 1641.1228 | 1637.4422 | 1637.4357
Newton 2回目 | K | 301.9733 | 301.9983 | 287.5524 | 287.5177 | 287.5177
露点温度 T_dp | °C | 28.8233 | 28.8483 | 14.4024 | 14.3677 | 14.3677
露点余裕 ΔT = T − T_dp | K | 1.8317 | 5.1517 | 17.7736 | 5.6323 | 5.6323 | ★5 K 以上を厳守（US EPA Method 320 は最低 5 °C を要求）。全経路で負にしないこと
── 導出量 / derived ──
混合比 w（乾きCO2基準） | g/kg | 5.7023 | 5.7023 | 5.7023 | 5.7023 | 5.7023 | ε_CO2 = M_H2O/M_CO2 = 0.409350。空気の 0.622 を使うと +51.9 % の誤り
絶対湿度 ρ_v | g/m³ | 29.3956 | 29.0754 | 11.8288 | 12.3201 | 12.3201 | 理想気体近似の蒸気密度
混合気体モル質量 M_mix | kg/mol | 0.043652 | 0.043652 | 0.043652 | 0.043652 | 0.043652
圧縮係数 Z_mix | - | 0.98568 | 0.9862 | 0.99431 | 0.99348 | 0.99348 | 2次ビリアル混合則。Span–Wagner に対し 0.04 % 以内
密度 ρ | kg/m³ | 5.2597 | 5.1997 | 2.0982 | 2.1871 | 2.1871
── 必要飽和器温度の逆算 / required saturator temperature ──
目標 x_v を一次側圧力 p_1 で η_sat の RH として実現するのに必要な飽和器温度
必要 p_sat(T_sat) = x_v,目標·p_1/(η_sat·f_1) | Pa | 4409.2293 |  |  |  |  | f_1 は S1 の f（同じ p,T で評価）
初期値（Hardy 逆式） | K | 303.8044
p_sat(初期値) | Pa | 4409.095
Newton 1回目 | K | 303.8049
p_sat(1回目) | Pa | 4409.2297
Newton 2回目 | K | 303.8049
★必要飽和器温度 T_sat | °C | 30.6549 |  |  |  |  | この値を 01_入力 の『飽和器出口温度』に入力すると S4 の RH が目標に一致する
参考: 露点制御方式の必要冷却器温度（RH=100 %） | °C | 28.8227 |  |  |  |  | 飽和器の代わりに冷却凝縮で露点を決める場合（RH=100 %で出す）
S4 で達成される RH と目標との差 | %RH | 0.00028135 |  |  |  |  | 0 になるように T_sat を調整（または 09_感度解析 を参照）

## 04_流量切替
流量切替系の設計 / Fast flow-switching train
構成: 一次プレナム → 臨界ノズル A（常時 Q_L）∥ 臨界ノズル B（+ΔQ、高速弁で開閉） → 出力段
A. 基準状態と流量 / Reference conditions and flows
標準状態のモル体積 V_m,ref | 0.022414 | m³/mol | DIN 1343 (0 °C) = 22.4140 L/mol。20 °C 基準なら 24.0551 L/mol —— 質量流量が 7.32 % 変わる
高流量 ṅ_H | 0.022308 | mol/s
低流量 ṅ_L | 0.011154 | mol/s
流量差 Δṅ = ṅ_H − ṅ_L | 0.011154 | mol/s | 切替ノズル B が受け持つ流量
平均流量 ṅ_mean | 0.016731 | mol/s
質量流量（高流量時） | 0.97378 | g/s | ★論文では質量流量 g/s を主表記に。NLPM は基準条件を明記して併記
実体積流量（出力段、高流量時） | 26.7137 | L/min
切替周期 T_p | 0.06 | s
切替周波数 f_sw | 16.6667 | Hz
デューティ比 D | 0.5 | -
B. 臨界ノズル（ISO 9300 CFVN）の寸法 / Critical-flow nozzle sizing
混合気体の比熱比 γ_mix（実在気体） | 1.2994 | - | 実在気体の γ は圧力依存（20 °C で 1 bar:1.297 → 4 bar:1.315）。一定値を使わないこと
臨界流関数 C*（完全気体式） | 0.66716 | - | ISO 9300:2022 5.2。実在気体補正は下段で Z によって行う（Annex B の表で置換可）
よどみ点圧縮係数 Z_0 | 0.9862 | -
実在気体 臨界流関数 C_R = C*/√Z_0 | 0.67181 | - | よどみ密度の実在気体補正（主要項）。厳密には ISO 9300:2022 Annex B の CO2 表を使用
粘度 μ（よどみ点） | 1.536e-05 | Pa·s | Fenghour et al. (1998) 零密度項。純 CO2 の値（水蒸気 1.4 mol% の混合効果は Re に 0.35 % で Cd には 0.02 % しか効かない）
気体定数 R_s = R/M_mix | 190.4699 | J/(kg·K)
臨界圧力比 p*/p_0 | 0.54583 | -
実際の背圧比 p_out/p_1 | 0.40442 | -
★チョーク判定 | OK: チョーク（背圧比 0.404 < 0.546） |  | ISO 9300 は低 Re で背圧比 ≤ 0.25 を推奨。ディフューザ無しの実用限界は約 0.5
— ノズル A（常時開、Q_L 分） —
A: 質量流量 q_m | 0.00048689 | kg/s
A: 反復 初期値 Cd | 0.99 | -
A: 反復1 のど径 d_t | 0.00086689 | m
A: 反復1 Re / Cd | 0.98329 | -
A: 反復2 のど径 d_t | 0.00086984 | m
A: 反復2 Re / Cd | 0.98327 | -
A: 反復3 のど径 d_t | 0.00086985 | m
A: 反復3 Re / Cd | 0.98327 | -
★A: のど径 d_t | 0.86985 | mm | ISO 9300:2022 トロイダル形。Cd = 0.9959 − 2.720·Re^−0.5、u(Cd)=0.3 % (k=2)
A: のど Reynolds 数 | 46400.0281 | - | 有効範囲 2.1e4 ≤ Re ≤ 3.2e7。下限近傍は境界層遷移域なので実機校正が必須
— ノズル B（高速弁で開閉、ΔQ 分） —
B: 質量流量 q_m | 0.00048689 | kg/s
B: 反復 初期値 Cd | 0.99 | -
B: 反復1 のど径 d_t | 0.00086689 | m
B: 反復1 Re / Cd | 0.98329 | -
B: 反復2 のど径 d_t | 0.00086984 | m
B: 反復2 Re / Cd | 0.98327 | -
B: 反復3 のど径 d_t | 0.00086985 | m
B: 反復3 Re / Cd | 0.98327 | -
★B: のど径 d_t | 0.86985 | mm | ISO 9300:2022 トロイダル形。Cd = 0.9959 − 2.720·Re^−0.5、u(Cd)=0.3 % (k=2)
B: のど Reynolds 数 | 46400.0281 | - | 有効範囲 2.1e4 ≤ Re ≤ 3.2e7。下限近傍は境界層遷移域なので実機校正が必須
【重要】CO2 は振動緩和のため、のど滞在時間と緩和時間が同程度になり Cd が最大 2 % ずれる（Johnson & Wright, Flow Meas. Instrum. 11, 315, 2000）。
空気で 0.2 % のノズルが CO2 では 2 % になりうる。必ず CO2 で、実機ののど径で校正すること。
C. 切替アクチュエータの要求 / Switching actuator requirement
許容応答時間（周期の10 %） | 6 | ms
★弁応答の判定 | OK: 弁 1.0 ms ≤ 要求 6.0 ms |  | SMC SX10: ON 0.45 / OFF 0.40 ms, 1200 Hz。Festo MHJ9/MHJ10: <1 ms, 1000 Hz。スパイク&ホールド駆動が前提
サーマル MFC の最速整定時間（参考） | 300 | ms | Bronkhorst IQ+FLOW 最速 300 ms、EL-FLOW 1–2 s、Brooks GF40 <1 s、Horiba SEC-Z500X 1 s
→ MFC は周期の何倍か | 5 | 倍 | ★サーマル MFC はセンサ管の熱時定数で物理的に律速。切替素子には使えない（校正基準としてのみ使用）
ピエゾ比例弁の代表応答（Festo VEMP） | 15 | ms | 周期の半分。角波の生成には使えない

## 05_圧力安定
出力段の圧力安定性 / Pressure stability at the delivery plane
【設計上の本質的トレードオフ】固定排気なら、30 NLPM と 15 NLPM で同じ圧力にはならない。
大容積で圧力を平滑化すると 30 ms の流量変調が消える。両立の唯一の解が『排気側を入口と同期して切り替える』ことである。
0. 出力段の気体物性（以下で参照）/ Delivery-plane gas properties
比熱比 γ_mix（実在気体） | 1.2981 | - | cp, cv とも第2ビリアルで実在気体補正
音速 c（平衡） | 267.4945 | m/s | 湿潤混合気体として評価（M_mix を使用）。乾き CO2 なら 266.4 m/s、混合では +1.1 m/s
オリフィス係数 K_or | 0.0077684 | - | 流量式 q_m = K_or·A·p1·Ψ(p2/p1) の係数部分
A. 受動バッファのみの場合（排気を切り替えない）/ Passive buffer only
出力プレナム容積 V_2 | 0.0001 | m³
空気圧キャパシタンス C = V/(n·R·T) | 3.1804e-08 | mol/Pa | n=1 等温（遅い過程）、n=γ≈1.29 断熱（速い過程）。30 ms なら断熱側。両者で 29 % 違う
半周期に蓄積されるモル数 Δn | 0.00016731 | mol
★圧力リプル（peak-to-peak） | 5.2605 | kPa
設定圧に対する比 | 26.3025 | %
±0.5 % に収めるのに必要な容積 | 2630.2455 | mL | この容積の滞在時間は切替周期の数十倍になり、流量変調が完全に失われる
その容積のガス滞在時間 | 7.8768 | s
→ 切替周期の何倍か | 131.2806 | 倍 | ★これが『圧力を静かにすると流量変調が消える』という矛盾の定量表現
B. 固定排気オリフィスだと何が起きるか / Why a fixed exhaust orifice fails
排気圧力比 p_atm/p_out | 0.83515 | -
臨界圧力比（参考） | 0.54607 | - | 排気は亜音速（チョークしない）→ 流量は上下流の両方に依存する
流量関数 Ψ(p_atm/p_out) | 0.17523 | -
Q_L を通す固定オリフィス径 | 1.9374 | mm
そのオリフィスに Q_H を流したときの圧力（反復 1） | 181325 | Pa
反復 2 | 188210.1968 | Pa
反復 3 | 188165.7308 | Pa
反復 4 | 188164.8956 | Pa
★固定排気のとき Q_H で生じるゲージ圧 | 86.8399 | kPa | 目標 20 kPa に対して桁違い。固定排気では仕様を満たせないことの定量的証明
C. 推奨構成: 排気側を同期切替 / Recommended: synchronised exhaust switching
入口の高速弁と同じ信号で排気オリフィスも切り替える。定常状態では Q_L / Q_H のどちらでも同じ 20 kPa を保つ。
排気オリフィス C（常時開、Q_L 分）径 | 1.9374 | mm
排気オリフィス D（同期切替、ΔQ 分）径 | 1.9374 | mm
合計（Q_H 時の等価径） | 2.74 | mm
★残留リプル（弁の同期ずれ Δt_skew による） | 0.17535 | kPa | 同期ずれの間だけ流入と流出が釣り合わない。これが達成可能な圧力精度を決める
設定圧に対する比 | 0.87675 | %
受動バッファのみに対する改善率 | 30 | 倍
その圧力リプルが RH に与える誤差 | 0.10117 | %RH | RH ∝ p（x_v, T 一定）。圧力よりも温度の方がはるかに効く（09_感度解析 参照）
D. 音響・容積の制約 / Acoustic and dead-volume limits
音速（平衡、振動緩和あり） | 267.4945 | m/s | 上段(0節)で算出した値
音速（凍結、γ=7/5 の高周波極限） | 279.5903 | m/s | CO2 は振動緩和で強く分散する。切替エッジの高周波成分は約 4.5 % 速い音速を見る
★集中定数モデルの配管長限界 L < c·t_r/10 | 26.7495 | mm | 弁のエッジで判定する（基本波ではなく）。これを超える配管は伝送線路として扱う必要がある
実際の配管長 | 25 | mm
判定 | OK: 集中定数近似が成立
1/4波長共振周波数 c/(4L) | 2674.9454 | Hz | 切替の高調波と重ならないこと
ヘルムホルツ共鳴周波数 f_H | 203.8683 | Hz | ★プレナム容積と首部で決まる。切替の第5高調波より上に置くこと
切替基本波 f_sw | 16.6667 | Hz
第5高調波 | 83.3333 | Hz
判定 | OK: 共鳴は第5高調波より上
半周期あたりの掃気体積（Q_H） | 13.3569 | mL | ★切替弁より下流の死容積はこれより十分小さいこと。さもないとエッジが鈍る
死容積の推奨上限（掃気体積の1/5） | 2.6714 | mL
E. 平均圧の制御 / Mean-pressure control (regulator, DC only)
33 Hz 帯のリプルを制御器で潰すのは不可能: Alicat PC は 30 ms（＝1周期、位相遅れ360°）、Tescom ER3000 は 552 ms。
最速級の Equilibar ドームロード背圧弁でも約 10 ms。背圧弁は平均圧の保持のみに使い、リプルは受動＋同期排気で処理する。
背圧弁に要求される帯域（平均圧保持のみ） | 1 | Hz | 上記いずれの機種でも十分

## 06_熱水収支
熱・水収支 / Thermal and water balance
A. 加湿に必要な水 / Water demand
水蒸気モル流量（Q_H 時） | 0.00030648 | mol/s
★蒸発させる水の量（Q_H、乾ガスから） | 19.8767 | g/h
同（Q_L 時） | 9.9383 | g/h
水の蒸発潜熱 Δh_vap(T_out) | 2452.958 | kJ/kg | IAPWS-95 へのフィット。20 °C で 2453.5 kJ/kg
★潜熱負荷 | 13.5435 | W
B. 顕熱（加熱・冷却）/ Sensible duty
混合気体のモル比熱 cp_mix（出力段） | 37.2429 | J/(mol·K)
質量基準 cp | 853.1691 | J/(kg·K) | CO2 は 846 J/(kg·K)（20 °C, 1 atm）
顕熱負荷 1 K あたり（Q_H） | 0.8308 | W/K
S2 → S3（JT 膨張）の温度変化 | -1.824 | K | 自然に起きる冷却（加熱器不要）
★S3 → S4 の恒温化に要する熱量 | -10.1158 | W | 負なら冷却。出力プレナムを恒温槽／ペルチェで 20.0 ± 0.2 °C に保つ
飽和器の蒸発潜熱による自己冷却 | 13.5435 | W | 飽和器は恒温制御が必須（放置すると自己冷却でドリフトする）
配管からの放熱（概算） | 0.10996 | W | h≈10 W/(m²K)、無保温・自然対流。断熱すれば 1/3 以下
★ヒータ推奨容量（計算値の3倍） | 71.3077 | W | 過大にしないこと。オーバーシュートは 20 °C を超えて RH を下げる
C. 結露余裕の監視 / Condensation margin at every state point
状態点 | 温度 [°C] | 露点 [°C] | 余裕 ΔT [K] | 判定
S1 飽和器出口 | 30.655 | 28.8233 | 1.8317 | 仕様上ここは飽和近傍（RH=η_sat）。下流を単調に昇温させ、デミスタを設けること
S2 ノズル上流 | 34 | 28.8483 | 5.1517 | OK (≥5 K)
S3 ノズル下流 | 32.176 | 14.4024 | 17.7736 | OK (≥5 K)
S4 出力段 | 20 | 14.3677 | 5.6323 | OK (≥5 K)
US EPA Method 320 は試料配管を露点より最低 5 °C 高く保つことを要求。業界慣行の 20 K は出力段では使えない（RH 仕様が壊れるため）。
余裕は『温度の均一性』で買う: 分布 RTD を3点以上、バルブ本体・継手・センサボスの冷点を無くし、温度プロファイルを単調にすること。
濡れ面は PFA/PTFE を推奨。ステンレスは RH 依存の水分吸着で高速応答を鈍らせる（AMT 12, 3453, 2019）。
湿潤CO2の凝縮水は pH 3.6–3.9（炭酸）。炭素鋼は不可（de Waard–Milliams）。316L・PFA・PTFE・PEEK を使用し、給水は必ず純水（塩化物による孔食防止）。
ドライアイス生成の心配は不要: CO2 三重点 216.592 K / 517.95 kPa、1 atm 昇華点 194.7 K。JT だけで到達するには約 89 bar の差圧が必要で、本系の 2.8 bar とは32倍の開きがある。

## 07_配管
配管 / Piping between the switching valve and the delivery plane
内径 d_i | 0.008 | m
断面積 A | 5.0265e-05 | m²
実体積流量（Q_H） | 0.00044523 | m³/s
流速 v | 8.8575 | m/s | 20 m/s 以下を目安（圧損と騒音）
密度 ρ | 2.1871 | kg/m³
粘度 μ（CO2 希薄極限） | 1.4681e-05 | Pa·s | Fenghour et al. (1998)。Laesecke & Muzny (2017) と 0.04 % 一致
Reynolds 数 Re | 10556.3451 | -
Darcy 摩擦係数 f | 0.031215 | - | 層流 64/Re、乱流 Blasius（4e3<Re<1e5）
★圧力損失 Δp | 0.0083691 | kPa | 20 kPa の設定値に対する比率を確認すること
設定ゲージ圧に対する比 | 0.041846 | %
ガス粒子の輸送遅れ L/v | 2.8225 | ms | 組成が一様なら流量ステップには効かない
音響伝播遅れ L/c | 0.09346 | ms | ★流量ステップはこの速さで伝わる（ガス粒子の速さではない）
弁応答時間との比較 | 1 | ms
推奨: 切替弁・ノズル・出力プレナムを 30 mm 以内に一体化する。配管が長いほどエッジが鈍り、定在波が立つ。

## 08_安全
安全・換気 / Safety and ventilation
CO2 放出モル流量（Q_H 連続） | 0.022308 | mol/s
室温・大気圧での空気モル体積 | 0.024055 | m³/mol
★必要換気量（k=1） | 421.7895 | m³/h | 定常・完全混合。分子基準で統一（CO2 の標準状態体積と室内空気体積を混ぜないこと）
★必要換気量（混合係数 k 込み） | 1265.3684 | m³/h | EIGA Doc 44: CO2 は空気より重く低所に滞留するため k ≥ 3。排気は最下部から、給気は上部から
換気回数 | 23.4327 | 回/h
★換気停止時に管理濃度に達する時間 | 7.6816 | min | ★安全論拠として最も重要な数字。CO2 モニタと給気インターロックを必須とする根拠
STEL 30000 ppm に達する時間 | 49.6115 | min
IDLH 40000 ppm に達する時間 | 66.3834 | min
曝露限界: ACGIH TLV-TWA 5000 ppm / STEL 30000 ppm、OSHA PEL 5000 ppm（29 CFR 1910.1000 Table Z-1）、NIOSH IDLH 40000 ppm。
CGA G-6.14 (2023): 5000 ppm で常時有人場所に可聴＋可視の監視警報、30000 ppm で室内に可聴＋可視警報。
EIGA Doc 44: 酸素濃度計では代用できない（CO2 は酸素が十分でも危険）。NDIR の CO2 直読モニタを低所に設置すること。
CO2 は空気の約1.5倍重い。天井排気は設計ミス。排気は最下部から、給気を上部から入れる。
供給電磁弁を換気プルーフと CO2 警報にインターロックすること。

## 09_感度解析
感度解析 / Sensitivity analysis | [6 empty] | 2339.1937
保存量 x_v を固定し、RH = x_v·p /(f(T,p)·p_sat(T)) を評価。f は1回反復（誤差 3e−5）で評価。 | [6 empty] | p_sat(T_out) — 下の表で参照する共通値
A. 出力段温度に対する感度 / Sensitivity to delivery temperature
T_out [°C] | p_sat [Pa] | k_H [Pa] | f [-] | RH [%] | 目標からの差 [%RH] | 露点余裕 [K]
18 | 2064.6109 | 136944855.0557 | 1.0184 | 79.2794 | 9.2794 | 3.6323
18.25 | 2097.311 | 137926072.0758 | 1.0183 | 78.0474 | 8.0474 | 3.8823
18.5 | 2130.4639 | 138910678.4548 | 1.0183 | 76.837 | 6.837 | 4.1323
18.75 | 2164.0751 | 139898658.2948 | 1.0182 | 75.6476 | 5.6476 | 4.3823
19 | 2198.1499 | 140889995.5243 | 1.0181 | 74.4789 | 4.4789 | 4.6323
19.25 | 2232.6937 | 141884673.8994 | 1.0181 | 73.3304 | 3.3304 | 4.8823
19.5 | 2267.7119 | 142882677.0051 | 1.018 | 72.2018 | 2.2018 | 5.1323
19.75 | 2303.2101 | 143883988.2562 | 1.018 | 71.0927 | 1.0927 | 5.3823
20 | 2339.1937 | 144888590.8986 | 1.0179 | 70.0027 | 0.0026828 | 5.6323
20.25 | 2375.6685 | 145896468.0103 | 1.0179 | 68.9314 | -1.0686 | 5.8823
20.5 | 2412.6399 | 146907602.5028 | 1.0178 | 67.8786 | -2.1214 | 6.1323
20.75 | 2450.1138 | 147921977.122 | 1.0178 | 66.8438 | -3.1562 | 6.3823
21 | 2488.0959 | 148939574.4499 | 1.0177 | 65.8268 | -4.1732 | 6.6323
21.25 | 2526.592 | 149960376.9049 | 1.0177 | 64.8271 | -5.1729 | 6.8823
21.5 | 2565.608 | 150984366.7441 | 1.0176 | 63.8445 | -6.1555 | 7.1323
21.75 | 2605.1497 | 152011526.0636 | 1.0176 | 62.8786 | -7.1214 | 7.3823
22 | 2645.2231 | 153041836.8003 | 1.0175 | 61.9291 | -8.0709 | 7.6323
感度 dRH/dT |  |  |  | -4.3376 | %RH/K | ★ 約 −4.34 %RH/K（18–22 °C の割線。20 °C での接線は −4.32）。±1 %RH を守るには温度を ±0.23 K に制御する必要がある。最も厳しい要求。
±1 %RH に必要な温度精度 |  |  |  | 0.23054 | K
B. 出力段圧力に対する感度 / Sensitivity to delivery pressure
ゲージ圧 [kPa] | 絶対圧 [Pa] | k_H [Pa] | f [-] | RH [%] | 目標からの差 [%RH]
16 | 117325 | 144888590.8986 | 1.0174 | 67.7331 | -2.2669
17 | 118325 | 144888590.8986 | 1.0175 | 68.3007 | -1.6993
18 | 119325 | 144888590.8986 | 1.0176 | 68.8682 | -1.1318
19 | 120325 | 144888590.8986 | 1.0178 | 69.4355 | -0.56448
20 | 121325 | 144888590.8986 | 1.0179 | 70.0027 | 0.0026828
21 | 122325 | 144888590.8986 | 1.0181 | 70.5697 | 0.56968
22 | 123325 | 144888590.8986 | 1.0182 | 71.1365 | 1.1365
23 | 124325 | 144888590.8986 | 1.0184 | 71.7032 | 1.7032
24 | 125325 | 144888590.8986 | 1.0185 | 72.2697 | 2.2697
感度 dRH/dp |  |  |  | 0.56708 | %RH/kPa | RH ∝ p。±1 %RH には ±1.76 kPa。05シートの同期排気なら余裕で満たせる。
C. 飽和器温度に対する感度 / Sensitivity to saturator temperature
T_sat [°C] | p_sat [Pa] | k_H [Pa] | f_1 [-] | x_v [-] | 出力段 RH [%] | 目標からの差 [%RH]
29.655 | 4163.5274 | 186013823.5074 | 1.039 | 0.012978 | 66.122 | -3.878
29.855 | 4211.6957 | 186909453.7572 | 1.0389 | 0.013127 | 66.8809 | -3.1191
30.055 | 4260.3477 | 187806676.1089 | 1.0388 | 0.013277 | 67.6473 | -2.3527
30.255 | 4309.4875 | 188705478.9877 | 1.0387 | 0.013429 | 68.4214 | -1.5786
30.455 | 4359.1193 | 189605850.7725 | 1.0386 | 0.013582 | 69.2032 | -0.79685
30.655 | 4409.247 | 190507779.797 | 1.0385 | 0.013737 | 69.9927 | -0.0073326
30.855 | 4459.8749 | 191411254.3501 | 1.0384 | 0.013894 | 70.79 | 0.79
31.055 | 4511.0071 | 192316262.6759 | 1.0383 | 0.014052 | 71.5952 | 1.5952
31.255 | 4562.6478 | 193222792.9748 | 1.0382 | 0.014211 | 72.4084 | 2.4084
31.455 | 4614.8011 | 194130833.4039 | 1.0382 | 0.014373 | 73.2296 | 3.2296
31.655 | 4667.4715 | 195040372.077 | 1.0381 | 0.014535 | 74.0588 | 4.0588
感度 dRH/dT_sat |  |  |  |  | 3.9684 | %RH/K | 飽和器も同程度に効く。飽和器槽は ±0.1 K 以内で制御すること（NIST HHG は 1 mK）。
D. 一次圧の安定度が流量に与える影響 / Supply-pressure stability → flow error
臨界ノズルでは q_m ∝ p_0 なので、一次圧の相対変動はそのまま流量誤差になる（1:1）。
p_1 変動 [%] | 流量誤差 [%] | 一次プレナムで許容される圧力リプル [kPa] | — | — | —
0.1 | 0.1 | 0.3
0.2 | 0.2 | 0.6
0.5 | 0.5 | 1.5
1 | 1 | 3
2 | 2 | 6
一次プレナムの実際のリプル（受動、同期なし） | 1.1023 | kPa
→ 流量誤差に換算 | 0.36745 | % | ★一次プレナムはノズル流量精度を直接決める。ここは大きめに取ること

## 10_検証
検証 / Verification of the built-in correlations
本シートの数式が参照標準を再現することを確認する。参照値は Span–Wagner (1996)、IAPWS-95、CIPM-2007。
量 / quantity | 本ブック | 参照値 | 偏差 [%] | 判定 | 出典 / source
p_sat(10.00 °C) | 1228.1122 | 1228.1989 | -0.0070631 | 合格 | IAPWS-95 (Wagner & Pruß 2002)
p_sat(14.00 °C) | 1598.8723 | 1598.9838 | -0.0069715 | 合格 | IAPWS-95
p_sat(20.00 °C) | 2339.1937 | 2339.3182 | -0.0053205 | 合格 | IAPWS-95
p_sat(30.00 °C) | 4246.9199 | 4246.9708 | -0.0011979 | 合格 | IAPWS-95
B_CO2(273.15 K) [cm³/mol] | -150.3039 | -150.3 | 0.0025736 | 合格 | Span & Wagner (1996) 零密度極限
B_CO2(293.15 K) [cm³/mol] | -127.8829 | -127.88 | 0.002233 | 合格 | Span & Wagner (1996)
B_CO2(323.15 K) [cm³/mol] | -102.057 | -102.06 | -0.0029302 | 合格 | Span & Wagner (1996)
Z_CO2(20 °C, 101.325 kPa) | 0.99468 | 0.99466 | 0.0019863 | 合格 | Span & Wagner (1996)
Z_CO2(20 °C, 250 kPa) | 0.98688 | 0.98676 | 0.012586 | 合格 | Span & Wagner (1996)
Z_CO2(20 °C, 400 kPa) | 0.97901 | 0.97869 | 0.032809 | 合格 | Span & Wagner (1996)
ρ_CO2(0 °C, 101.325 kPa) [kg/m³] | 1.9767 | 1.9768 | -0.0034922 | 合格 | Span & Wagner (1996)
ρ_CO2(20 °C, 101.325 kPa) [kg/m³] | 1.8393 | 1.8393 | -0.00186 | 合格 | Span & Wagner (1996)
cp_CO2(20 °C, 101.325 kPa) [J/mol·K] | 37.2307 | 37.2347 | -0.010636 | 合格 | Span & Wagner (1996)
cp_CO2(20 °C, 250 kPa) [J/mol·K] | 37.7011 | 37.7264 | -0.067194 | 合格 | Span & Wagner (1996)
γ_CO2(20 °C, 101.325 kPa) | 1.2966 | 1.2967 | -0.01085 | 合格 | Span & Wagner (1996)
γ_CO2(20 °C, 250 kPa) | 1.305 | 1.3059 | -0.067515 | 合格 | Span & Wagner (1996)
μ_CO2(20 °C) [µPa·s] | 14.6813 | 14.6748 | 0.044546 | 合格 | Laesecke & Muzny (2017); Fenghour (1998) と 0.04 % 一致
μ_CO2(0 °C) [µPa·s] | 13.7023 | 13.7093 | -0.050849 | 合格 | Laesecke & Muzny (2017)
k_CO2(20 °C) [mW/m·K] | 16.1975 | 16.2505 | -0.32592 | 合格 | Huber et al. (2016)、相関自体の u = 1 % (k=2)
μ_JT CO2(20 °C) [K/bar] | 1.1411 | 1.1417 | -0.049591 | 合格 | Span & Wagner (1996)。空気は 0.2362 K/bar
音速 CO2(20 °C, 101.325 kPa) [m/s] | 266.5373 | 266.556 | -0.0069987 | 合格 | Span & Wagner (1996)
k_H CO2 in H2O (20 °C) [MPa] | 144.8886 | 145 | -0.076834 | 合格 | IAPWS G7-04 (2004)
B12(H2O-CO2, 20 °C) [cm³/mol] | -235.5815 | -235.5 | 0.034622 | 合格 | Meyer & Harvey (2015) / Wheatley & Harvey (2011,2016)
露点逆算 Hardy 式の往復誤差 [mK] | -0.46606 | 0 | 0.46606 | 合格 | Hardy (1998)。¦誤差¦ < 1 mK なら合格
ε_CO2 = M_H2O/M_CO2 | 0.40935 | 0.40935 | -0.0001156 | 合格 | CIAAW 2021。空気の 0.622 を使うと +51.9 % の誤り
V_m 標準状態 0 °C (DIN 1343) [L/mol] | 22.414 | 22.414 | -2.0299e-06 | 合格 | DIN 1343:1990（= SEMI E12-0303）
V_m 20 °C（ベンダ慣行）[L/mol] | 24.0551 | 24.0551 | -1.3026e-05 | 合格 | 標準ではない。0 °C 基準との差は 7.32 %
総合判定 | 全項目 合格
参照値の取得方法: 本セッションでは外部サイトへの直接アクセス（WebFetch）が遮断されていたため、参照値は Span–Wagner (1996)／
IAPWS-95／Laesecke–Muzny (2017)／Huber et al. (2016) を実装した CoolProp 8.0.0 をローカルで実行して生成した。
CoolProp は NIST REFPROP と同じ基準相関を実装しているが、学会投稿前には NIST Webbook または REFPROP で表を再生成し、
そちらを引用することを推奨する（数値は一致するはずである）。文献の書誌情報は WebSearch で確認済み。

## 11_文献
引用文献 / References
No. | 分野 / topic | 文献 / reference | DOI / URL
1 | 状態方程式 | Span, R. & Wagner, W. (1996) A New Equation of State for Carbon Dioxide…, J. Phys. Chem. Ref. Data 25(6), 1509–1596. 密度 ±0.03–0.05 % | 10.1063/1.555991
2 | CO2 ビリアル係数 | Duschek, W., Kleinrahm, R. & Wagner, W. (1990) J. Chem. Thermodyn. 22(9), 827–840. B を 0.4 % 以内で決定 | 10.1016/0021-9614(90)90172-M
3 | CO2 粘度 | Laesecke, A. & Muzny, C. D. (2017) J. Phys. Chem. Ref. Data 46, 013107（現行の基準相関） | 10.1063/1.4977429
4 | CO2 粘度 | Fenghour, A., Wakeham, W. A. & Vesovic, V. (1998) J. Phys. Chem. Ref. Data 27(1), 31–44 | 10.1063/1.556013
5 | CO2 熱伝導率 | Huber, M. L. et al. (2016) J. Phys. Chem. Ref. Data 45(1), 013102。u = 1 % (k=2) | 10.1063/1.4940892
6 | 水の状態方程式 | Wagner, W. & Pruß, A. (2002) J. Phys. Chem. Ref. Data 31(2), 387–535 (IAPWS-95) | 10.1063/1.1461829
7 | 水の蒸気圧 | Wagner, W. & Pruß, A. (1993) J. Phys. Chem. Ref. Data 22(3), 783–787 = IAPWS SR1-86 | 10.1063/1.555926
8 | 水の蒸気圧（実用） | IAPWS R7-97(2012) Industrial Formulation 1997, Eq. (30) | iapws.org/relguide/IF97-Rev
9 | 湿度計測用蒸気圧 | Hardy, B. (1998) ITS-90 Formulations…, Proc. 3rd Int. Symp. Humidity & Moisture, 214–222 | —
10 | 湿度計測用蒸気圧 | Hyland, R. W. & Wexler, A. (1983) ASHRAE Trans. 89(2A), 500–519 = ASHRAE Fundamentals Ch.1 Eq.(6) | —
11 | RH の定義 | Lovell-Smith, J. W. et al. (2016) Metrologia 53(1), R40。★非空気系 RH 定義の根拠 | 10.1088/0026-1394/53/1/R40
12 | RH の定義 | Feistel, R. & Lovell-Smith, J. W. (2017) Metrologia 54(4), 566（水の活量による定義） | 10.1088/1681-7575/aa7083
13 | RH の定義 | WMO-No. 8 CIMO Guide, Ch.4 + Annex 4.A。f は空気についてのみ表化されている | library.wmo.int/idurl/4/68695
14 | エンハンスメント係数（空気） | Greenspan, L. (1976) J. Res. NBS 80A(1), 41–44。★『CO2-free moist air』用であり CO2 系には使えない | 10.6028/jres.080A.007
15 | エンハンスメント係数（空気） | Picard, A. et al. (2008) Metrologia 45, 149–155 (CIPM-2007) | 10.1088/0026-1394/45/2/004
16 | 水–空気 交差ビリアル | IAPWS G11-15 Guideline on a Virial Equation for the Fugacity of H2O in Humid Air | iapws.org/documents/release/VirialFugacity
17 | ★水–CO2 交差ビリアル | Meyer, C. W. & Harvey, A. H. (2015) AIChE J. 61(9), 2913–2925。水分量 u=0.3 % (k=2)、10–80 °C | 10.1002/aic.14818
18 | ★水–CO2 交差ビリアル | Wheatley, R. J. & Harvey, A. H. (2011) J. Chem. Phys. 134, 134309 + Erratum 145, 189901 (2016) | 10.1063/1.3574345
19 | ★CO2 中の f 実測 | Koglbauer, G. & Wendland, M. (2008) J. Chem. Eng. Data 53(6), 1443–1448。20–100 °C | 10.1021/je700386c
20 | 水–CO2 PVT | Patel, M. R. & Eubank, P. T. (1988) J. Chem. Eng. Data 33, 185 | —
21 | ヘンリー定数 | IAPWS G7-04 Guideline on the Henry's Constant and Vapor-Liquid Distribution Constant | iapws.org/documents/release/HenGuide
22 | 湿潤CO2 混合物 | Gernert, J. & Span, R. (2016) J. Chem. Thermodyn. 93, 274–293 (EOS-CG) | 10.1016/j.jct.2015.05.015
23 | 臨界ノズル | ISO 9300:2022 Measurement of gas flow by means of critical flow nozzles。CO2 の C* は Annex B | iso.org/standard/77401.html
24 | ★CO2 の振動緩和 | Johnson, A. N. & Wright, J. D. (2000) Flow Meas. Instrum. 11, 315–327。Cd が最大 2 % ずれる | 10.1016/S0955-5986(00)00004-2
25 | 実在気体 臨界流関数 | Johnson, R. C. (1965) NASA TN D-2565, Real-Gas Effects in Critical Flow Through Nozzles | ntrs.nasa.gov
26 | 標準状態 | DIN 1343:1990-01 Referenzzustand, Normzustand, Normvolumen（0 °C, 101.325 kPa） | —
27 | 標準状態 | ISO 13443:1996 Natural gas — Standard reference conditions（15 °C）。ISO 2533 も 15 °C | iso.org/standard/20461.html
28 | 空気圧系のモデル化 | Andersen, B. W. (1967) The Analysis and Design of Pneumatic Systems, Wiley | —
29 | 空気圧系のモデル化 | Beater, P. (2007) Pneumatic Drives: System Design, Modelling and Control, Springer | 10.1007/978-3-540-69471-7
30 | 絞り要素のモデル | ISO 6358-1:2013 Determination of flow-rate characteristics of components using compressible fluids | iso.org/standard/56612.html
31 | 層流流量素子 | Wright, J. D., Cobu, T., Berg, R. F. & Moldover, M. R. (2012) Flow Meas. Instrum. 25, 8–14。CO2 を含む5ガスで校正 | 10.1016/j.flowmeasinst.2011.07.003
32 | 一次湿度標準 | Meyer, C. W. et al. NIST Hybrid Humidity Generator。露点 U(k=2) < 0.025 °C | tsapps.nist.gov (pub_id=905221)
33 | 一次湿度標準 | Hasegawa, S. & Little, J. W. (1977) J. Res. NBS 81A(1), 81（NBS 二圧法） | 10.6028/jres.081A.011
34 | 配管の水分吸着 | Salmon, E. et al. (2019) Atmos. Meas. Tech. 12, 3453–3461。PTFE は湿度依存が無い | 10.5194/amt-12-3453-2019
35 | Nafion の CO2 選択性 | Welp, L. R. et al. (2013) Atmos. Meas. Tech. 6, 1217。CO2 バイアス ≈ −0.05 ppm | 10.5194/amt-6-1217-2013
36 | ★CO2 中の RH センサ | Zych, M. et al. (2018) Sensors 18(8), 2615。容量式RHセンサの CO2 交差感度 | 10.3390/s18082615
37 | 配管加熱の余裕 | US EPA Method 320（抽出型FTIR）: 露点より最低 5 °C 高く保つこと | epa.gov
38 | CO2 腐食 | de Waard, C. & Milliams, D. E. (1975) Corrosion 31(5), 177 | 10.5006/0010-9312-31.5.177
39 | CO2 溶解水の pH | Peng, C. et al. (2017) Int. J. Greenhouse Gas Control 56, 26–36。実測 pH 3.6–3.9 | 10.1016/j.ijggc.2016.11.024
40 | CO2 安全 | CGA G-6.14 (2023) Standard for Carbon Dioxide Monitoring…。5000/30000 ppm 警報 | —
41 | CO2 安全 | EIGA Doc 44/18 Hazards of Oxygen-Deficient Atmospheres。酸素計では代用不可 | eiga.eu
42 | 曝露限界 | NIOSH Pocket Guide (CO2): REL 5000 ppm TWA / 30000 ppm STEL、IDLH 40000 ppm | cdc.gov/niosh/npg/npgd0103.html
43 | 原子量 | Prohaska, T. et al. (2022) Pure Appl. Chem. 94(5), 573–600 (CIAAW 2021) | 10.1515/pac-2019-0603
44 | 計算ツール | Bell, I. H. et al. (2014) Ind. Eng. Chem. Res. 53(6), 2498–2508 (CoolProp) | 10.1021/ie4033999